Pomiary grubości optycznej aerozolu przy pomocy Fotometru Słonecznego.

Uwaga:

- Pomiary wykonujemy tylko w pogodny dzień tylko gdy okolice tarczy słonecznej pozbawione są całkowicie chmur (nawet cienkich słabo widocznych gołym okiem).

- Sprawdzamy baterie w fotometrze (przynajmniej raz w miesiącu). Napięcie musi być większe niż 7.5V.

- Synchronizacja zegarka, gdyż istotny jest dokładny pomiar czasu w momencie odczytu wskazań przyrządu.

- Ta sama procedura dotyczy również pomiarów fotometrem słonecznym używanym do wyznaczania całkowitej zawartości pary wodnej w atmosferze.

Procedura pomiarowa

- Podłączyć woltomierz do fotometru słonecznego.

- Włączyć fotometr oraz woltomierz i ustawić go na zakres 0-2V lub 0-20V DC

- Włączyć kanał zielony (GRN)

- Ustawić się twarzą w kierunku Słońca i nastawić fotometr dokładnie na Słońce przy użyciu celownika

- Manewrując lekko obserwujemy maksymalne wskazania woltomierza. Po 15 sekundach zapisujemy maksymalne napięcie w [V] oraz dokładny czas pomiaru.

- Zakrywamy palcem wlot światła do fotometru i zapisujemy napięcie (dark voltage).

- Wybieramy kanał czerwony (RED) i powtarzamy kroki 4-6.

- Cały cykl pomiarowy powtarzamy 3 lub maksymalnie 4 razy.

- Wyłączamy fotometr oraz woltomierz.

- Zapisujemy zachmurzenie oraz rodzaj chmur.

- Mierzymy temperaturę, ciśnienie oraz wilgotność powietrza.

- Wypełniamy do końca protokół.